编号：YZZCG-2020109

扬州市中心血站锂电池采血车项目

公开招标文件

扬州市公共资源交易中心

2020年06月

目 录

第一章 招标公告	3

第二章 投标人须知	8

第三章 合同条款及格式	21

第四章 项目需求	28

第五章 评标方法及评标标准	68

第六章 投标文件格式	71

# 第一章 招标公告

扬州市公共资源交易中心（以下简称“交易中心”）受扬州市中心血站（以下简称“采购人”）的委托，就扬州市中心血站锂电池采血车项目进行公开招标采购，现欢迎符合相关条件的供应商投标。

- 一、招标项目名称及编号

项目名称：扬州市中心血站锂电池采血车项目

项目编号：YZZCG-2020109

二、招标项目简要说明及预算金额

- 市中心血站现有的8辆移动采血车均为外接电源，严重受到外接电源容量的限制，不能满足开展血小板采集条件，而大学城和乡镇到具备血小板采集条件的采血点距离较远，来回路上耗时较长，时间成本很高，许多有意愿捐献者因而放弃改献全血。所以，市中心血站急需购置一辆具有提供不断电源的移动锂电池采血车，为成分献血者提供快捷、便利的献血服务。

- 交货期：自合同签订起40个工作日内

- 项目预算：150万元

- 本项目设定最高限价，最高限价150万元

三、供应商应具备下列资格条件，并提供证明材料（包括但不限于）：

（一）符合政府采购法律法规规定的条件：

1 投标函(原件)

2 资格声明(原件)

3若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）

4 营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

5 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行或社会保险基金管理部门出具的近一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

6 投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

7 与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2018年度财务报告 (复印件加盖投标人公章)

8 投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

（二）采购人根据本项目要求规定的特定条件：

投标人所投产品须具有“医疗车”专用车公告数据来源：（www.chinacar.com.cn）（证明材料加盖投标人公章）

四、其他

（一）拒绝下述供应商参加本次采购活动：

（1）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）凡为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该项目的其他采购活动。

（3）供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（二）集中考察或召开答疑会：无

（三）本项目不接受联合体投标；

（四）本项目不接受进口产品投标；

（五）供应商须登陆扬州市公共资源交易主体库系统进行注册登记，录入并完善相关主体信息。注册登记地址及流程：扬州市公共资源交易服务平台(http://ggzyjyzx.yangzhou.gov.cn/)通知公告及下载中心《主体库信息操作手册》

五、招标文件提供信息

招标文件提供及公告期限：自招标公告在 “扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“扬州市公共资源交易服务平台”和“江苏省公共资源交易服务平台”发布之日起5个工作日。招标文件在“扬州市政府采购网”上免费下载，供应商如确定参加投标，请如实填写《供应商参加投标确认函》并按要求传真回复（传真号码：0514-82087162）或交到交易中心。如供应商未按上述要求去做，将自行承担所产生的风险。有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“扬州市公共资源交易服务平台”和“江苏省公共资源交易服务平台”发布的信息或更正公告。

六、投标文件接收信息

投标文件接收开始时间：2020年07月08日  09点30分

投标文件接收截止时间：2020年07月08日  10点00分

投标文件接收地点：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼，开标一室

投标文件接收人：姜涛

- 七、开标有关信息

开标时间：2020年07月08日  10点00分

开标地点：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼5楼，开标一室

- 八、本次招标联系事项

(一)扬州市公共资源交易中心

联系人：姜涛

电话：0514-82087195   传真：0514-82087162

网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn/

办公地址：扬州市文昌东路9号广陵新城市民中心1号楼4楼 1418室

邮政编码：225006

(二)采购单位：扬州市中心血站

联系人: 姚小兵

电话：0514-87959926

办公地址： 扬州市邗江区玉人路11号

对项目本身需求部分的询问、质疑请向采购人提出，询问、质疑由采购人负责答复。

九、投标文件制作份数要求

一式五份(一份正本四份副本)，每份投标文件须清楚标明“正本”或“副本”

十、本次招标投标保证金

本次招标收取投标保证金。

投标保证金金额为 人民币叁万元整（无论投几个分包）

投标保证金缴纳账户信息：

户  名：扬州市财政局

开户行：中国农业银行股份有限公司扬州新城支行

行  号：103312015636

账  号：101563010400666680000000001

投标保证金必须在投标文件接收截止时间之前(2020年07月08日  10点00分)到达指定账户。（注：以个人名义缴纳的保证金无效。请各投标人务必确认保证金在上述规定时间到达指定账户，并备注项目编号，否则投标文件将被拒绝。）

根据江苏省财政厅《关于新冠肺炎疫情防控期间加大政府采购支持中小微企业力度的通知》（苏财购【2020】19号）文件的要求，本项目对于中小微企业免收投标保证金；请各参与项目的供应商按招标文件的要求如实填写《企业申明函》，并装订于投标文件中。未提供《企业申明函》的，概不享用此政策。

十一、疫情防控期间，供应商注意事项：

1.请参与项目的供应商务必传真或邮寄《供应商参加投标确认函》至中心项目联系人。

2.供应商可不到中心场内参加开标活动：

（1）投标文件采用快递邮寄方式，在开标截止时间前送达中心（按公告上地址和联系人寄送）。

（2）请各供应商充分考虑邮寄时间，逾期送达的，将视为无效投标文件。

（3）请各位供应商授权代表在开（评）标活动当天保持手机畅通，以便评审小组就投标文件相关问题进行询问，供应商联系不上的，由供应商自行承担相关后果。

3.若受条件限制不能采取邮寄方式的或确需现场参与投标、开标的：

（1）供应商授权代表须无条件服从中心场内交易服务疫情防控措施，入场前在负一楼进行实名登记、接受体温测量、自行戴好口罩、做好手部卫生消毒和投标文件等消毒防护，主动向中心说明近一周的个人身体情况、发热病人接触史以及近14天内的旅行史特别是湖北及较重疫区的旅行史。

（2）采用自驾方式，在开标截止时间前45分钟左右，到达文昌东路9号市民中心，从市民中心1号楼西地库出入口进入负1楼，在13号电梯口（1号楼西北角），出示投标文件经测温消毒后通过专用电梯从负1楼直达5楼。

（3）各供应商须明确项目授权代表，且出席活动的人数限1人。进场后的供应商应在指定开标室等候并参加开标活动，自觉配合场内秩序管理，不得擅自至非相关场所活动。开标仪式后，投标供应商应立即离开中心，不得擅自逗留，聚集讨论。

（4）中心场所内中央空调暂停使用，请进场人员做好保暖防寒措施。市民中心停车场实行管控，请留足出行时间并配合执行管控措施。

（5）非本市的供应商授权代表须出具所在地医院或社区的健康证明。

4.供应商的投标保证金按招标文件及变更公告的要求到达指定账户，并随投标文件提供纸质凭证（复印件），保证金收据将由中心工作人员直接从银行领取，并办理退付手续。

5.除上述情况以外，供应商需进行其他活动的，一律采用电话预约和快递邮寄的方式与交易中心工作人员联系。

十二、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

十三、欢迎本市行政区域内的市级（含市级）以上人大代表、政协委员参加本次采购监督活动。有意者请与我中心联系。

扬州市公共资源交易中心

2020年06月16日

# 第二章 投标人须知

#### 1、招标方式

1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于扬州市中心血站锂电池采血车项目号项目。

#### 2、投标人

#### 2.1 本招标文件中“供应商”，即“投标人”，是指参加投标竞争，并符合招标文件规定资格条件的法人、其他组织或者自然人。

#### 2.2合格的投标人

2.2.1 满足招标公告中供应商的资格条件要求的规定。

2.2.2 满足本文件实质性条款的规定。

#### 3、适用法律

#### 3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4、投标费用

4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，交易中心在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次招标交易中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。

4.3中标人在收到《中标通知书》后，到扬州市公证处交纳合同金额0.2%的公证费。

#### 5、招标文件的约束力

5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

#### 6、招标文件构成

6.1 招标文件有以下部分组成：

（1）招标公告

（2）投标人须知

（3）合同条款及格式

（4）项目需求

（5）评标方法与评标标准

（6）投标文件格式

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与交易中心联系解决。

6.2 招标的最小单位是包。招标服务数量及技术要求中未分包的，供应商对要求提供的服务不得部分投标；招标服务数量及技术要求中已经分包的，应当以包为单位投标。

6.3 招标文件如果要求供应商提交备选投标方案的，供应商可以提交备选方案；否则，备选方案将被拒绝。

6.4 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

#### 7、招标文件的澄清

7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止日期的十日前按投标邀请中的通讯地址，以书面形式通知交易中心。

#### 8、招标文件的修改

8.1 在投标截止时间前，交易中心可以对招标文件进行修改。

8.2交易中心在招标文件要求提交投标文件截止时间前，有权决定延长投标截止时间和开标时间，并在原采购信息发布媒体上发布变更公告。

8.3招标文件的修改将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“扬州市公共资源交易服务平台”和“江苏省公共资源交易服务平台”公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

8.4投标人应在投标截止时间前关注原采购信息发布媒体上有关本招标项目有无变更公告。

#### 9、投标文件的语言、度量衡单位、货币和编制

9.1投标人提交的投标文件、技术文件和资料，包括图纸中的说明，以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往函、电、通知和文件均应使用中文。投标文件中若有英文或其他语言文字的资料，应提供相应的中文翻译资料。对不同文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件以及投标人与交易中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

9.3投标人应使用人民币报价。

9.4投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改。如有修改，修改处须有投标人加盖公章和法定代表人或其授权代表签字。

#### 10、投标文件构成

10.1 投标人编写的投标文件应包括：资信证明文件、投标产品配置与分项报价表、供货一览表、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表、技术及售后服务承诺书、开标一览表等部分；

#### 10.2 投标人应将投标文件按顺序装订成册，应逐页编码，不得跳页（包括但不限于证明材料、声明及产品介绍、彩页等），并编制投标文件资料目录。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找不到，责任由投标人承担。

#### 10.3 投标人应当根据招标文件要求编制投标文件，投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应，并在相应的投标文件中逐条标明满足与否。

#### 11、证明投标人资格及符合招标文件规定的文件

11.1投标人应按要求提交资格证明文件及符合招标文件规定的文件。

11.2投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力独立履行合同的文件。

11.3投标人除必须具有履行合同所需提供的服务的能力外，还必须具备相应的财务、技术方面的能力。

11.4投标人应提交根据合同要求提供的证明服务质量合格以及符合招标文件规定的证明文件。

11.5证明投标人所提供服务与招标文件的要求相一致的文件可以是手册、图纸、文字资料和数据。

#### 12、投标分项报价表

12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表，每项服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受(如有备选配件，备选配件的报价不属于选择的报价)。

12.2 标的物

采购人需求的服务供应、安装，调试及有关技术服务等。

12.3有关费用处理

招标报价采用总承包方式，投标人的报价应包括所投服务费用、安装调试费、测试验收费、培训费、运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

12.4其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。

12.5投标货币

投标文件中的服务单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。

12.6 投标分项报价表上的价格应按下列方式分开填写：

1、项目总价：包括采购人需求的服务价格、质量保证费用、培训费用及售后服务费用，项目在指定地点、环境交付、安装、调试、验收所需费用和所有相关税金费用及为完成整个项目所产生的其它所有费用。

2、项目单价按投标分项报价表中要求填报。

13、技术参数响应及偏离表、商务条款响应及偏离表及投标服务说明

13.1 对招标文件中的技术与商务条款要求逐项作出响应或偏离，并说明原因；

13.2 提供参加本项目类似案例简介；

13.3 培训计划；

13.4 详细阐述所投服务的主要组成部分、功能设计、实现思路及关键技术；

13.5 投标人认为需要的其他技术文件或说明。

14、服务承诺及售后服务机构、人员的情况介绍

14、1投标人的服务承诺应按不低于招标文件中商务要求的标准。

14、2提供投标人有关售后服务的管理制度、售后服务机构的分布情况、售后服务人员的数量、素质、技术水平及售后服务的反应能力。

#### 15、投标函和开标一览表

15.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。

15.2 开标一览表中的价格应与投标文件中投标分项报价表中的价格一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。

15.3 开标一览表必须加盖公章，必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

#### 16、投标保证金

16.1 投标人提交的投标保证金必须在投标截止时间前送达，并作为其投标的组成部分。

16.2在开标时，对于未按要求提交投标保证金的投标无效，交易中心拒绝接收其投标文件。

16.3未中标的投标人的投标保证金，将在中标通知书发出之日起5个工作日内凭交易中心经办人签署的保证金收据予以退还，不计利息。

16.4 下列任何情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）投标人提供的有关资料、资格条件证明文件被确认是不真实的；

（3）投标人之间被证实有串标（例如：统一哄抬价格）、欺诈行为；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害交易中心或者其他投标人合法权益的。

16.5中标供应商的投标保证金自合同签订之日起5个工作日内凭交易中心经办人签署的保证金收据退还，不计利息。

#### 17、投标有效期

17.1 投标有效期为交易中心规定的开标之日起六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

17.2 在特殊情况下，交易中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝交易中心的这一要求而放弃投标，交易中心在接到投标人书面答复后，将在原投标有效期满后五日内无息退还其投标保证金；同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。本招标文件第16条有关投标保证金的规定在延长期内继续有效，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

#### 18、投标文件份数和签署

18.1 投标人应严格按照招标公告和招标文件要求的份数准备投标文件，每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

18.2 投标文件正本中，除招标文件规定的可提交复印件外，其他文件均须提交原件。文字材料需打印或用不褪色墨水书写。投标文件的正本须经法定代表人或授权代表签署和加盖投标人公章。 本采购文件所表述（指定）的公章是指法定名称章，不包括合同专用章、业务专用章等印章。

18.3 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删。如有修改错漏处，必须由法定代表人或授权代表签字或盖章。

#### 19、投标文件的密封和标记

19.1投标人应将投标文件正本和所有副本密封，不论投标人中标与否，投标文件均不退回。

19.2 密封的投标文件应：

19.2.1 注明投标人名称，如因标注不清而产生的后果由投标人自负。按招标公告中注明的地址送达；

19.2.2注明投标项目名称、标书编号及包号。

19.2.3未按要求密封和加写标记，交易中心对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，交易中心将予以拒绝，作无效投标处理。

#### 20、投标截止日期

20.1 交易中心收到投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的截止时间。

20.2 交易中心可以通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

#### 21、迟交的投标文件

21.1 交易中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后递交的任何投标文件。

#### 22、投标文件的修改和撤回

22.1 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知交易中心，否则，交易中心将拒绝。

22.2 投标人的修改或撤回文件应按规定进行编制、密封、标记和发送，并应在封套上加注“修改”或“撤回”字样。上述补充或修改若涉及投标报价，必须注明“最后唯一报价”字样，否则将视为有选择的报价。修改文件必须在投标截止时间前送达交易中心。

22.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件作任何修改。

22.4 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将不予退还。

#### 23、开标

23.1 交易中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派携带有效证件的代表准时参加，参加开标的代表需签名以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

23.2开标仪式由交易中心组织，采购人代表、公证员、监委、投标人代表等参加。

23.3 按照规定同意撤回的投标文件将不予开封。

23.4 开标时请投标人推选的代表查验投标文件密封情况，投标登记薄上作纪录无误后，交易中心当众拆封宣读每份投标文件中“开标一览表”的内容，未列入开标一览表的内容一律不在开标时宣读。开标时未宣读的投标报价信息，不得在评标时采用。

23.5 交易中心将指定专人负责开标记录并存档备查，各投标人需仔细核对开标纪录相关内容并签字确认。

23.6 投标人在报价时不允许采用选择性报价，否则将被视为无效投标。

#### 24、评标委员会

24.1 开标后，交易中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。

24.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

24.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

#### 25、评标过程的保密与公正

25.1公开开标后，直至签订合同之日止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、交易中心工作人员均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

25.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

25.3 在评标期间，交易中心将设专门工作人员与投标人联系。

25.4 交易中心和评委会不公布评标过程中的相关细节。

25.5 采用综合评分法的项目，未中标的投标人如需了解自己的评审得分及排序情况，可于中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，由其法定代表人或授权代表携带本人有效身份证件到公共资源交易中心进行查询，逾期将不予受理。

#### 26、投标的澄清

26.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权以书面形式要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

26.2接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

26.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

#### 27、对投标文件的初审

27.1投标文件初审分为资格检查和符合性检查。

27.1.1资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。并将审查结论以书面形式向评委会反馈。

采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)对投标人是否被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单情况进行查询，以确定投标人是否具备投标资格。查询结果将以网页打印的形式留存并归档。

若接受联合体投标的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

27.1.2符合性检查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

27.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方（采购人）和见证方（交易中心）的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。是否属于重大偏离由评委会按照少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

27.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

27.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，对开标一览表内容修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）投标文件、“开标一览表”中报价的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

27.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝，其投标保证金不予退还。

27.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列，否则不允许修正。

27.7采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会按照招标文件规定的方式确定招标文件未规定的通过随机抽取的方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会根据招标文件规定的方式确定，招标文件未规定的采取随机抽取的方式确定一个中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，招标文件中将载明其中的核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

#### 28、无效投标、废标及投标人不足三家的处理

28.1无效投标条款

28.1.1未按要求交纳投标保证金的；

28.1.2未按照招标文件规定要求密封、签署、盖章的；

28.1.3投标人在报价时采用选择性报价；

28.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

28.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；

28.1.6未通过符合性检查的；

28.1.7不符合招标文件中规定的其他实质性要求和条件的（本招标文件中斜体且有下划线部分为实质性要求和条件，包括但不限于该范围）；

28.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。若接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良应用记录。

28.1.9  投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

28.1.10 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.1.11其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。

28.2废标条款：

28.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

28.2.2投标人的报价均超过采购预算或最高限价；

28.2.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.2.4因重大变故，采购任务取消的；

28.2.5评标委员会认定招标文件存在歧义、 重大缺陷导致评审工作无法进行。

28.3投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足三家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

28.3.1招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，由采购人、交易中心改正后依法重新招标；

28.3.2 招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

#### 29、确定中标单位

29.1评委会根据本招标文件规定评标方法与评标标准向采购人推荐出中标候选人。

29.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。

29.3交易中心将在“扬州市政府采购网”、“江苏省政府采购网”、“扬州市公共资源交易服务平台”和“江苏省公共资源交易服务平台”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

29.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

29.4.1提供虚假材料谋取中标的；

29.4.2向采购人、交易中心行贿或者提供其他不正当利益的；

29.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的；

29.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的；

29.4.5与采购人或者其他投标人串通投标的；

29.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

29.4.7不符合法律、法规的规定的。

29.5. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：

29.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。

29.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。

29.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。

29.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。

29.5.5不同投标人的投标文件相互混装。

29.5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

#### 30、质疑处理

30.1投标人认为采购文件、采购过程和中标或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或交易中心提出质疑。

30.1.1对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。
　　30.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出。
　　30.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.2供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。质疑必须按《政府采购法》、《政府采购法实施条例》及《政府采购质疑和投诉办法》等相关规定提交。

30.3提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

30.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

30.4.1供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

30.4.2质疑项目的名称、编号；

30.4.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

30.4.4事实依据；

30.4.5必要的法律依据；

30.4.6提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

《质疑函》及《授权委托书》格式见网址：http://zfcg.yangzhou.gov.cn

30.5交易中心收到质疑申请后，将对质疑的形式和内容进行审查，如质疑内容、格式不符合规定，交易中心将告知质疑人进行补正。

30.6质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函。

30.7交易中心应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.8 诚实信用

30.8.1 投标人之间不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人和其他投标人的合法权益。

30.8.2 投标人不得以向交易中心工作人员、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。经查实投标人有此行为的，政府采购管理部门将投标人列入不良行为记录名单，按照《政府采购法》有关规定处理。

30.8.3 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。一经查实，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚并在网站上予以公示。如果投标人或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出质疑，干扰政府采购活动正常进行的，属于严重不良行为，交易中心将提请政府采购监管部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。

30.8.4 投标人不得虚假承诺，否则，按照提供虚假材料谋取中标成交处理。

30.8．5 投标人应自觉遵守开标、评标纪律，扰乱开标评标现场秩序的，属于失信行为，根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》，失信行为将被记入投标人诚信档案。

#### 31、中标通知书

31.l 中标结果确定后，交易中心将向中标供应商发出中标通知书。

31.2 中标供应商收到中标通知书后，应签字确认中标通知书已收到。若无回复，则公告后视同中标供应商已经知悉并同意接受。

31.3中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

31.4所有投标文件都将作为档案保存，不论中标与否，交易中心均不退回。

#### 32、 签订合同

32.l中标供应商应按中标通知书规定的时间、地点,按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同，且不得迟于中标通知书发出之日起三十日，否则由此给采购人造成损失的，中标供应商应承担赔偿责任。

32.2 招标文件、中标供应商的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

32.3 签订合同后，中标供应商不得将服务进行转包。未经采购人同意，中标供应商也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同，中标供应商的履约保证金将不予退还。转包或分包造成采购人损失或致使合同履行中发生违约现象的，中标供应商应承担赔偿责任。

32.4采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。所签订的合同不得对招标文件确定事项和中标人投标文件作实质性修改。

# 第三章 合同条款及格式

以下为中标后签定本项目合同的通用条款，中标供应商不得提出实质性的修改。关于专用条款将由采购人与中标供应商结合本项目具体情况协商后补充，但补充内容对招标文件和投标文件以及通用条款，不得作实质性修改。

- 政府采购合同（货物）

项目名称：扬州市中心血站锂电池采血车项目       编号：YZZCG-2020109

甲方（采购人/买方）：扬州市中心血站        乙方（供应商/卖方）：

见证方：扬州市公共资源交易中心

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的规定，甲乙双方按照扬州市公共资源交易中心关于本项目招标结果签订本合同。

1、合同标的

乙方根据甲方需求，提供下列货物：                      。

货物名称、规格及数量等要求详见招投标文件。

2、合同总金额

2.1 本合同金额为（大写）：_______________________________元人民币（¥_____元）。

2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、 运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。

2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。

2.4 本合同总金额还包含乙方提供的伴随服务/售后服务费用。

3、组成本合同的有关文件

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.2 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

3.3 关于本项目政府采购的招投标文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，这些文件包括但不限于：

（1）投标响应文件；               （2）投标产品配置与报价文件；

（3）供货一览表；                 （4）技术参数响应表；

（5）服务承诺；                   （6）中标通知书；

（7）甲乙双方补充协议；           （8）乙方投标时提供的响应文件。

4、知识产权保证

乙方保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时，不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

5、产权保证

乙方保证所交付的货物的所有权无任何抵押、查封等权利瑕疵。

6、履约保证金

6.1 乙方交纳的投标保证金在本合同签订之日起5个工作日内凭交易中心经办人签署的保证金收据退还，不计利息。

6.2履约保证金用以约束乙方在合同履行中的行为，以及弥补合同履行中由于乙方自身行为可能给甲方带来的各种损失；若履约保证金额不足以弥补乙方违约造成甲方损失的，甲方可继续向乙方主张索赔。

6.3 履约保证金扣除甲方应得的补偿后的余额，在本合同履行结束后由甲方无息退还。

7、转包或分包

7.1 本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。

7.2 经甲方同意，乙方可以依法采取分包方式履行合同，但是分包方式履行的，乙方应就采购项目向甲方负全责。

8、质保期

8.1 质保期      年。（自交货验收合格之日起计）

9、交货期、交货方式及交货地点

9.1 交货期：_________

9.2 交货方式：_________

9.3 交货地点：_________

10、货款支付

10.1 本合同项下所有款项均以人民币支付。

10.2 本合同项下的采购资金由甲方支付，付款前乙方向甲方开具发票。

10.3 甲方付款方式：

货物进场后，调试安装完成且产品经甲方验收合格并提供完整资料后30日内，甲方支付合同总价的90%；质保期满后10日内甲方支付余款。

11、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

12、质量保证及售后服务

12.1 乙方应按招标文件规定及响应文件承诺的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品；若技术性能无特殊说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准。

12.2乙方应保证其提供的货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。货物验收后，在质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷所发生的任何不足或故障负责，所需费用由乙方承担。

12.3 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

12.4 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

12.5 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

12.6上述的货物免费保修期为______年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

13、交货、调试和验收

13.1乙方应当在合同生效后   天内将货物交付甲方，地点由甲方指定，招标文件有约定的，从其约定。在发货前，乙方应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货初验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

13.2 货到甲方后，甲乙双方须在   工作日内初验收，甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书、包装符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。

13.3 乙方按照招标文件要求负责产品安装并培训甲方的使用操作人员，乙方在甲方使用前进行调试，调试直到符合技术要求的甲方才做最终验收。

13.4 对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；若聘请第三方中立机构验收，验收费用由甲乙双方协商解决。

13.5 甲乙双方关于调试和验收的其他约定：                           。

14、货物包装、发运及运输

14.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

14.2 乙方发货时，产品使用说明书、检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

14.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备甲方接货。根据甲方通知的时间和指定的地点，乙方负责安排送货、装卸、清点、堆放，设备初验收合格前的保管工作由乙方负责，费用乙方承担。

14.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

14.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点，经初步验收即视为货物交付。

15、违约责任

15.1 甲方无正当理由拒绝初验收和终验收货物的，甲方应按未付货款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.2 甲方无故逾期验收和无故逾期办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款金额每日万分之五向乙方支付违约金。

15.3乙方违约，在消除违约情形前，应按货款总额每日万分之五向甲方支付违约金，甲方可以从待付货款中扣除。

15.4乙方因逾期交货或因其他违约行为，导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

15.5 乙方所交的货物全部或部分品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，乙方更换货物但逾期交货的（甲方拒绝接受的除外），按乙方逾期交货处理；乙方拒绝更换货物的，甲方可选择解除本合同或本合同的一部分，并可追究乙方的其他违约责任。

15.6合同生效后，发现乙方投标属虚假承诺，或经权威部门监测提供的货物不能满足招标文件要求，造成合同无法继续履行的，乙方履约保证金不予退还外，还应向甲方支付不少于合同总价   %赔偿金。

16、不可抗力事件处理

16.1 在合同有效期内，甲乙双方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素。

16.2不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。除甲方书面另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。若不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

17、争议解决

17.1 因货物的质量问题发生争议的，可在国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

17.2 因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决；如果协商不能解决争议，甲乙双方同意采取下列两种方式的第（  ）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼，适用中华人民共和国法律；

（2）向扬州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

17.3 若甲乙双方任何一方都没有选择解除合同的，为避免扩大损失，在诉讼或仲裁期间，双方应继续履行。

18、为提升政府采购供应商的融资可得性，解决中小企业融资难问题，中国人民银行、市财政局、市公共资源交易中心推出了政府采购线上应收账款融资模式。各供应商如果有融资需求，可以凭借政府采购中标（成交）通知书或政府采购合同，通过中国人民银行征信中心“中征应收账款融资服务平台（www.crcrfsp.com）”向参与政府采购融资业务的金融机构申请线上融资，相关事宜可向市人民银行咨询，联系电话：0514-87936653。

19、合同其它

19.1 乙方应诚实信用，严格按照招标文件要求和投标承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

19.2 合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章，并经扬州市公共资源交易中心见证盖章后生效。

19.3本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

19.4 本合同正本一式四份，具有同等法律效力，甲方、乙方、见证方及财政监管部门（扬州市财政局政府采购管理处）各执一份。

甲方：扬州市中心血站				       乙方：

地址：				                   地址：

法定代表人或授权代表：                   法定代表人或授权代表：

联系电话：                               联系电话：

日期：      年    月    日               日期：      年    月    日

见证方：扬州市公共资源交易中心

项目经办人：

日期：     年   月   日

# 第四章 项目需求

以下技术参数中如出现产品品牌，均仅作为投标人参与投标时产品质量或标准的参考,投标人所投产品质量或标准不得低于参考品牌，投标人选择的产品不得低于参考品牌产品的参数要求，在满足参数要求的情况下，采购人接受其他品牌产品的投标。招标文件中推荐的型号也非指定的型号，投标人可在货物参数满足招标要求的情况下，选择相应的产品型号。

项目需求中重点考察加“★”条款对招标文件的响应。“★”如出现负偏离给与扣分。

- （一）车辆部分

1、整车要求：由投标商注明。

★1.1总长≥10900mm；

1.2 总宽≥2550mm；

1.3 总高≤3700mm；

1.4 车厢内高≥2010mm（投标人提供采血车制造商（生产者）技术证明资料,并加盖制造商（生产者）公章）；

★1.5轴距：5550±20 mm(提供产品公告数据来源：（www.chinacar.com.cn）并加盖车辆制造商（生产者）公章)；

1.6 制动距离：(v=30km/h)≤10m；

1.7 最小转弯直径≤20m；

★1.8前悬/后悬＞2285/3130(mm)(提供公告页并加盖车辆制造商（生产者）公章)；

1.9 前/后轮距＜2080/1860(mm) (提供公告页并加盖车辆制造商（生产者）公章)；

★1.10最大总质量＞16300kg(提供公告页并加盖车辆制造商（生产者） 公章)；

1.11 额定载客人数：2-9；

1.12 舱体温度报警装置：有蓄电池舱舱温报警、有发动机舱舱温报警；

1.13 外后视镜：电动兔耳外后视镜（带电加热）；

1.14 倒车影像：双探头彩色倒车监视器；

1.15 取电器：有；

1.16 发动机型式：直列六缸增压中冷；

★1.17排放标准：国六；

1.18 额定功率(kW/rpm) ≥228/2200(kW/rpm)；

1.19 最大净功率（kW/rpm) ≥224/2200(kW/rpm)；

1.20 额定扭矩(N.m/rpm) ≥1280/1200-1700(N.m/rpm)；

1.21 排量(L) ≥7.698 ml；

1.22 缓速器：有缓速器（≥1700Nm）(有缓速器温度报警装置)；

1.23 整车玻璃：牡丹绿钢化玻璃推拉司机窗+侧窗全封闭牡丹绿钢化玻璃(两侧第二和两侧倒数第二侧窗为上内嵌式推拉窗)（提供车辆制造企业整车玻璃设计图并加盖车辆制造企业公章，未按要求提供本项按负偏离处理）；

1.24 车桥：前盘后鼓，前后桥一体化轴承单元；

1.25 制动冷凝器：有；

1.26 蓄电池：双圆形极柱蓄电池，电池容量≥195Ah；

1.27 发电机：双发电机，最大电流≥240A；

1.28 电子稳定控制系统：有；

1.27 燃料箱≥260L塑料油箱；

★1.28车身结构：半承载式,冷弯型钢骨架，预应力涨拉蒙皮，全金属车身，平地板结构。(整车拒绝玻璃钢覆盖件,车辆制造商（生产者）出具承诺函原件并加盖制造商（生产者）公章)；

1.29 前乘客门：前乘客门,前门均有活动踏步；

1.30 踏步表层形式：踏步立面平面铺地板革；

1.32 司机乘客椅：气囊带减震司机椅（三点式安全带），有司机椅安全带未系报警功能；

1.33 空调系统：车载空调（≥28000KCal／h）；

1.34 安全锤：3个安全锤；

1.35 灭火器：2个4kg干粉灭火器，灭火弹 3个(发动机仓)；

1.36 播放系统≥10.4寸集成中控(播放器+倒监)；

★1.37行车记录仪及车内监控：监控、记录仪一体机（容量500GB）：北斗／GPS双模行车记录仪功能（含SIM卡）+5路视频录像监控功能(照车门,路况,司机,车内),驻车可用,可后台实时监控；

1.38 USB手机充电器接口：驾驶区1个USB手机充电器模块；

1.39 雨刷器控制方式：雨刷器，高档对刮式雨刷器、雨刷及大灯均手动控制；

★1.40轮胎：275/80R22.5，钢制轮辋；

1.41 窗帘配置：前风挡双半幅遮阳帘，司机窗遮阳帘；

1.42 轮胎爆胎应急安全装置：有；

1.43 侧舱门：行李仓全铝上移门（发电机舱上翻门）；

1.44 除霜系统：大功率水暖除霜；

★1.45平衡支撑：液压支撑平衡系统,技术要求如下：

1.45.1.电源电压：DC24V；

1.45.2.支撑油缸：单缸支撑力≥6吨，行程≥400mm（提供车辆制造企业技术证明文件，并加盖制造企业公章）；

1.45.3.油泵排量：≥2.5ml/r；

1.45.4.工作压力：≥16MPa (单个油缸顶升力6吨)；

1.45.5.最高耐压：21MPa；

1.45.6.电机功率：≥2kw；

1.45.7.油箱容积 ≥8L；

1.45.8.安全阀： 0~16MPa可调；

1.45.9.电气操作为固定式，按住伸出（或收缩）按钮， 4个支撑油缸伸出（或收缩），到位后松开按钮停止工作；

1.45.10.主要液压元件采用进口元件：工作环境温度-40°～55°C；

★1.46平衡支撑报警：支腿未收起语音报警（提供车辆制造商（生产者）技术证明文件，并加盖制造商（生产者）公章）；

1.47 视听系统：MP3播放器，对外55寸电视1台，国内知名品牌；

1.48 音响系统：功放，2个大顶防水音柱；

1.49 LED显示屏：右侧第一块玻璃LED滚动字幕屏，要求有USB接口连接，可电脑编辑内容。

★1.50车身条幅挂钩：两侧内嵌式车身条幅挂钩，不突出车身蒙皮，整洁美观，左右各4个（必须提供实车照片，未按要求提供按负偏离处理）；

★1.51消毒机： 等离子空气净化器NV200技术要求如下：

1.51.1. 设备用途说明：杀灭空气中细菌，霉菌孢子，病毒，VOC ，甲醛，花粉尘螨等有害物质，净化空气；

1.51.2. 产地：原装进口；

★1.51.3.能杀真正杀灭大肠杆菌（E-coli）（提供实验证明）；

1.51.4. 能够杀灭结核杆菌（提供实验证明）；

★1.51.5. 24/7 持续杀菌，仪器打开即进入杀菌状态，无需特地调节杀菌模式；

★1.51.6. DBD 等离子技术杀菌；；

1.51.7.功率： ≤20W；

1.51.8. 噪音等级：＜35DB；

★1.51.9.重量：＜3.5 kg；

★1.51.10.无滤网，无耗材，不需要特别清洁维护；

1.51.11. 安全，可以放置在病人身旁使用；

1.51.12. 安装：墙面和平面放置；

1.51.13. 符合UL867标准，CE认证标准；

1.51.14. 提供多家医院现场使用效果报告以及实验室测试报告；

1.51.15. 设备表面使用抗菌粉末处理；

1.51.16．使用面积：≤30㎡；

1.52 风幕机：前门安装风幕机，塑料门帘。

- （二）内饰

★2.1车身内饰：环保。要求车内：甲醛≤0.03mg/M3，苯≤0.03mg/M3，甲苯≤0.05mg/M3，二甲苯≤0.1mg/M3，TVOC≤0.5 mg/M3；开模内饰，一体成型空调风道，手动动车帘，内饰风格为米黄色。

2.1.1前后顶：采用商务前后顶，环保PU覆革材质；

2.1.2顶、裙板：家装风格，材质为环保PP蜂窝板，顶部两侧长条照明灯；

2.1.3窗帘：手动动车帘；

2.1.4窗立柱及窗框：带造型窗立柱及窗框，材质为环保ABS；

2.1.5风道：商务扁平带圆弧型风道，内藏装饰灯带，风道底面安装装饰灯，整体采用PVC环保材质；

2.1.6地板革：仿木纹地板革；

2.1.7提供整车改装照片

★2.2地板要求：

2.2.1.地板采用具有阻燃性质竹胶地板，提供国家汽车质量监督检验中心阻燃报告；

2.2.2.地板革采用耐磨性、阻燃地板革，甲醛含量不超过0.01g/kg，提供耐磨、阻燃及甲醛含量检测报告。

- （三）改装部分

3.1 工作设施

3.1.1. U型电脑化验台（不锈钢，理化板台面，中间翻板桌）1个，台面要求为U型，带抽屉，抽屉须用半拉隐藏式阻尼轨道，下设橱柜；

3.1.2. 折叠工作台1个；

3.1.3. 可升降护士圆凳8个；

★3.1.4.采血仪底座底部设置减震垫，后部加强不锈钢支架固定（与侧围连接4个）；

3.1.4. 每个采血仪底座安装束紧带8件；

3.1.5. 长条休息椅（不锈钢底柜，上翻式储物柜）2个；

3.1.6. 预留成分血采血设备安装空间4台；

3.1.7. 所有柜门开关均要求为内嵌式，钥匙等物体均不突于表面；

★3.1.8.采血车内所有台面材质均要求为三聚氰胺板双饰面生态板，内层为实木颗粒，台面硬度大，耐磨，耐热，能抵抗酸、碱、油脂及酒精磨蚀。表面平整、不易变形，颜色鲜艳，易维护清洗。所用抽屉须用半拉隐藏式阻尼轨道。

★3.2 采血椅要求：电动功能型献血椅4件，电动调节、腿部、靠背可调、。安全舒适，如献血者出现献血反应，可直接躺下，缓解献血反应，躺平角度≥170度。

3.2.1.椅面尺寸：坐深≥53cm，坐宽≥42cm；椅面高度：50cm；扶手尺寸：宽29cm，长52cm；

3.2.2.椅面前后倾角度：放平后椅面与靠背≥170度；

3.2.3.表面材质：推荐进口黄牛头层皮，天然纹理；框架：推荐美国花旗松，环保无毒；坐垫：35密度高回弹聚氨酯海绵，弹性持久；靠背和扶手内部填充三维中空聚酯短纤；

3.2.4.电机标准行程：333mm ；电机最大负载：800N ；电机输入电压：29V ；电机最大速度：36rpm ；输入功率：75W ；电源电压/频率：220V/50HZ；电机功率：50W；

3.2.5.载重：≥150kg；自重：≤55kg；

3.2.6. 手机充电USB接口；

3.3 服务设施

3.3.1. 饮水机微波炉组合柜（不锈钢）1套；

3.3.2. 洗手池（不锈钢，内置净/污水箱）1套；

3.3.3. 生活垃圾桶2个、医疗废物垃圾桶4（大小根据采购人需求）；

3.3.4. 衣帽钩5个；

3.3.5. 后高地板储物柜（不锈钢，通顶，顶部封死）1个；

3.3.6. 食品柜（不锈钢，上部储物柜，中间就餐空间，下部食品冰箱）1件；

3.3.7. 药品柜（不锈钢，上部储物柜，下部药品冰箱）1个；

3.3.8. 台式冷热饮水机1台，推荐品牌：美的；

3.3.9. 微波炉1台，推荐品牌：美的；

3.3.10. 食品冰箱1台，推荐品牌：海尔；

3.4 灯光设施：长条灯一套满足采血需要，电源220V，总功率20Kw以上，室内照明的亮度适合采血作业；

★3.4.1 10A 5孔电源插座：按用电负荷装配电源插座，所有接线均要求按三线制接线，按需配备（需要采购人确认安装位置及数量）。配电箱含漏电保护装置，可负载60A，推荐品牌：知名品牌型号；

3.4.2 线路总成：采血车布线采用三线制。总线、空调6平方，支线2.5平方。保证线缆均有阻燃蛇形绝缘管或PVC线槽保护、布线间无接头；

3.5 市电供电系统：锂电池系统1套；

★3.5.1 电池系统：磷酸铁锂离子电池组1组，电量≥70.48KWH, 放电率≥93%,供电时间8-10小时，（电池质保期5年）；

3.5.1.1、电池组主串联回路须内置快速熔断器，以保证电源系统发生短路时可断开主电路。

★3.5.1.2、电源系统应设有泄压和透气装置，泄压压力不大于50 kPa；

3.5.1.3、防火要求：B级电压部件所用绝缘材料的阻燃性能应符合GB/T 2408-2008规定的水平燃烧HB级，垂直燃烧V—0级；

3.5.1.4、电源系统的绝缘电阻、爬电距离应符合GB/T 18384.1-5.2的要求；

★3.5.1.5、电池箱具备加热功能，配置加热管理控制模块和加热器，能够控制电池箱体内的温度,具备充电加热和放电加热模式,加热速率大于0.25℃/min；

3.5.1.6、电池管理系统具备绝缘电阻检测功能；

★3.5.1.7、电池控制屏1套，有电池单体最低电压数值及电池系统单体电压过低报警提示信息，电池更换提示,并断开电池输出；

3.5.2 电池管理系统

3.5.2.1. SOC计算精度误差：＜5%；

3.5.2.2、单体温度采集范围：-40℃~80℃；

★3.5.2.3、单体温度采集精度：≤±1℃；

3.5.2.4、单体电压采集范围：0V~5V；

3.5.2.5、单体电压采集精度：≤0.2%FSR；

3.5.2.6、总电压采集范围：0V~750V；

3.5.2.7、总电压采集精度：≤1%FSR；

★3.5.2.8、电流采集精度：≤1% FSR；

3.5.2.9、具有电压、电流、温度、高压、均衡、CAN通讯故障诊断功能；

★3.5.2.10、具有过压、欠压、过流、过温、绝缘、充电超出限制、放电超出限制等保护及报警功能；

3.5.2.11、具有绝缘电阻监测功能；

3.5.2.12、具有CAN通讯功能；

★3.5.2.13、具有SOC过低报警；

3.5.2.14、具有抗干扰和可靠性，符合《GB/T 17626.4-2018 电磁兼容 试验和测量技术 电快速瞬变脉冲群抗扰度试验》的要求；

★3.5.2.15、具备SOH估算功能，监控电池健康状态功能；

3.5.2.16、具有低功耗和休眠功能，全部电池巡检时间：＜50ms，巡检周期:0.5S；

★3.5.2.17、具有继电器以及高压环路互锁诊断功能；

3.5.3 锂电池功能

3.5.3.1、显示屏:可以时时显示电池组电压、电流、剩余电量、电池组温度等；

3.5.3.2、逆变器1件,额定输出功率15KW,输出电压220V AC,额定输出电流68A;针对锂电池：输入电压：320V~1720V，具有过温、过载、输出短路、过电流、过电压、欠电压、工作时负载突变等即时停机保护功能；

3.5.3.3、车载充电机1件, 额定输出功率13.2KW, 最大充电电流36A,接入电压AC220V,具有人机交互界面，提供自动和人工两种充电模式。安装在车上，充电时间为2-7小时；

★3.5.3.4、交流充电插座及充电枪一套,不需要直流充电桩,有市电的位置可支架将充电枪与市电连接充电,可随时随地实现充电,方便便捷。（须提供实车照片并加盖采血车制造商（生产者）公章，不提供视为本项不满足）；

★3.5.3.5、振动要求: 满足整车振动要求(符合GB/T31467.3-2015标准)；

★3.5.3.6、IP防护等级：电池系统防护等级≥IP68，高压盒防护等级≥IP55；

★3.5.4锂电池安装设计

3.5.4.1、可抽拉托架1套,钢结构件，防护等级同车体，经电泳工艺处理，防腐性强，安装在舱体里可以抽拉,方便锂电系统维护（须提供实车照片并加盖采血车制造商（生产者）公章，不提供视为本项不满足）；

3.5.4.2、锂电室仓门上设计有充电线开口，尺寸：160*160mm在锂电池舱门上加开充电舱门，给锂电充电时无需打开仓门（须提供实车照片并加盖采血车生产厂家公章，不提供视为本项不满足）；

★3.6市电空调设施：3C认证，3P，嵌入式冷暖空调2台，非商业机  推荐品牌：格力、大金、三菱；

3.7 2kW充逆变一体机

3.7.1 逆变功能：

★3.7.1.1.纯净的正弦波输出，能确保各种精密仪器和IT设备运行的稳定（畸变<3%）；

3.7.1.2.采用工频设计方案，适用于各种类型的感性负载；

3.7.1.3.提供两种工作模式，正常工作和节能模式。在节能模式下，当其小于0.5%额定容量时，逆变器间歇性工作；当负载功率大于1%额定容量时，恢复正常工作模式；

3.7.1.4. 逆变充电一体化电源配置电池低压保护，用以避免铅酸电池过度放电而导致的容量减少和使用寿命降低等问题；

3.7.1.5. 额定电压：24VDC ；

3.7.1.6. 额定功率  24VDC:2000W；

3.7.1.7. 额定输出电压：230VAC ；

3.7.1.8. 电压精度：Max ± 2%；

3.7.1.9. 输出频率：50/60Hz ± 0.5%；

3.7.1.10. 效率：≥ 88%；

3.7.1.11. 峰值功率：≥300%；

3.7.1.12. 过载能力 ：>150% 20s；>125% 1min；>110% 15mins；

3.7.1.13. 畸变：<3% ；

3.7.1.14. 静态功耗：<5W(节能模式)；

3.7.1.15. 短路保护：微断；

3.7.2．充电：

3.7.2.1. 多段式充电：芯片控制的有温度补偿的5段电池充电管理功能，能迅速充满电池，并有效延长电池使用寿命；

3.7.2.2. 自动充电温度补偿，充电温度补偿系数为-4mV/℃/cell；

3.7.2.3. 循环充电功能：当电池放置不用时，每间隔10天启动循环充电程序；

3.7.2.4. 最大输入电压：270VAC - UPS模式；280VAC - GEN模式；

3.7.2.5. 最小输入电压：194VAC - UPS模式；184VAC - GEN模式；

3.7.2.6. 额定频率：45Hz-65Hz - UPS模式；40Hz-70Hz - GEN模式；

3.7.2.7. 电池类型：AGM/GEL/Semitraction/Traction；

3.7.2.8. 额定输出电压： 24VDC；

3.7.2.9. 动态响应：10ms-15ms (UPS模式)；2s (GEN模式)；

3.7.2.10. 冷却方式：强制风冷；

3.7.3．保护功能：过载保护、过温保护、短路保护、蓄电池过温保护、电池低压保护；

3.7.4．防护等级：IP21；

3.7.5．安全认证：符合EN60950-1，EN55022标准，提供认证证书。；

3.7.6．提供充逆变一体机技术参数证明资料（加盖车辆制造商（生产者）公章），提供的充逆变一体机技术参数证明资料中，没有体现的参数均按负偏离处理；

3.8 市电配电设施：10方3芯防水线，50米电缆盘（手摇式）1套， 配电箱（含漏电保护器、空气开关、开关电源（220转24V）），插座等；

3.9 隔断设施：中部不锈钢隔断（带滑移门）1套，后部通顶隔断1套（中间带自吸式围帘）1套；

3.10 护栏 钢管压花护栏（扶手）一套；

★4生产要求：一体化生产改装：车辆为一体化生产改装，即底盘生产与整车改装为同一厂家（底盘生产及车辆改装在同一城市）,车辆制造商（生产者）出具承诺函原件并加盖制造商（生产者）公章；

5 医疗设备及车辆设备

★5.1血细胞计数仪

| 1 | 总体要求 | 全自动血细胞分析仪 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 白细胞分类： | 全自动五分类 |
| 3 | 白细胞总数计数 | 激光流式细胞+DNA/RNA核酸荧光染色 |
| 4 | 检测原理： | 激光流式细胞+DNA/RNA核酸荧光染色 |
| 5 | 检测光源 | 半导体激光 |
| 6 | 检测速度 | 每小时不少于60个样品 |
| 7 | 红细胞血小板检测原理 | 双鞘流技术+阻抗法 |
| 8 | 白细胞五分类检测模式及用量 | 全血模式 用量≤20ul，实现CBC+Diff五分类 末梢血模式 用量≤20ul，实现CBC+Diff五分类 |
| 9 | 测试参数（不包含图形） | 不少于28项参数 |
| 10 | 幼稚细胞检测 | 提供幼稚粒细胞定量检测结果，包括异常幼稚粒细胞，异常淋巴细胞，原始细胞等 |
| 11 | 线形范围 | WBC：0-400×109/L RBC：0－8×1012/L PLT：0-5000×109/L |
| 12 | 精密度 | WBC：≤3%; RBC：≤1.5%; PLT：≤4% |
| 13 | 仪器数据存储量 | ≥8000个检测结果 |
| 14 | 报警提示功能 | 具有异常样本的提示报警功能 |
| 15 | 质控和校准 | 可提供SFDA注册的经国家临床检验中心认可的配套质控品和校准品（提供相应的医疗器械注册证）结果可溯源，有独立校准系统 |
| 16 | 试剂管理 | 有试剂用量监测和提示功能 |
| 17 | 实时在线网络质控功能 | 提供实时在线质控和远程监控功能服务（SNCS）以及针对患者的支持实验室检测的质控服务。 |
| 18 | 操作系统及数据处理系统 | windows 系统，提供原厂配套的中文数据处理系统，通过中文操作系统、中文操作界面，实现中文报告单发放 |
| 19 | 镜检提示功能 | 配套镜检规则软件系统，自动提示异常标本的镜检，并且能进行镜检规则的设定 |
| 20 | 网络接口 | 支持TCP/IP方式免费接入局域网络 |
| 21 | 打印功能 | 内置热敏打印机，可以外接打印机 |
| 22 | 电脑一体机 | 推荐品牌：华为 联想 HP（节能产品） |
| 23 | 打印机 | 激光打印机（节能产品） |
| 25 | 配套试剂耗材 | 1套 |

★5.2离心机

| 1 | 型号 | KH8R |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 最高转速 | 5000r/min |  |
| 3 | 最大相对离心力 | 3210×g |  |
| 4 | 最大容量 | 8（4×2）根真空采血管 |  |
| 5 | 转速精度 | ±50r/min |  |
| 6 | 压缩机组 | 高性能全封闭旋转式压缩机（R134a） |  |
| 7 | 时间控制 | 1min-99min |  |
| 8 | 电机功率 | 交流变频电机450W |  |
| 9 | 电源 | AC220V 50Hz 10A |  |
| 10 | 尺寸：长×宽×高（mm） | 330×575×270 |  |
| 11 | 温度设置范围 | -20~40℃ |  |
| 12 | 温度控制精度 | ±2℃ |  |
| 13 | 整机噪音 | ≤56dB |  |
| 14 | 包装尺寸（mm） | 450×790×410 |  |
| 15 | 净重 | 41kg |  |
| 16 | 毛重 | 58kg |  |

★5.3血小板振荡箱

5.3.1、控温范围：20℃～24℃，箱内温度均匀度误差小于2℃；

5.3.2、显示精度：0.1℃；

5.3.3、报警温度：＜20℃、＞24℃；

5.3.4、振荡频率：60次／分钟；

5.3.5、振荡幅度：50mm±5mm ；

5.3.6、振荡方式：连续往复（左右）、水平振荡；

5.3.7、存放层数：7层；

5.3.8、存放袋数：14袋（机采血小板袋）；

5.3.9、适用范围：在5℃～40℃；

5.3.10、工作电源：220V±22V、50Hz±1Hz；

5.3.11、数码管显示窗口，有状态指示灯，和独立故障显示窗口；

5.3.12、多种故障报警（高低温报警、传感器报警、打印机故障报警、断电报警、门未关严报警、停振报警）；

5.3.13、报警方式为声、光双重报警，具有警报静音开关，并可以打印出错信息；

5.3.14、配有中文打印机，记录机器运行全过程，打印间隔时间0：05～8：00十档可调，可以设置中文单位名称；

5.3.15、热反射镀膜钢化玻璃门，有门锁设计，单手实现开关门；

5.3.16、箱体为整体发泡，发泡厚度大于40mm，门内1层密封条，保温效果好；

5.3.17、箱体内部均采用不锈钢材料，防腐蚀，便于消毒；

5.3.18、箱体内部为抽屉式搁架，方便存放血小板，并防止血小板滑落；

5.3.19、进口压缩机，R134a环保制冷剂，制冷方式为强制性风冷式；

5.3.20、进口电机，振荡小车振荡平稳，持续运转无噪音；

5.3.21、有2个温度传感器，1个为备用，无需停机可自行切换温度传感器；

5.3.22、有故障自我诊断功能，故障信息可在窗口即时显示，方便确认故障信息并快速排除故障；

5.3.23、有配备后备电池，可在断电的时候，持续记录箱内温度；

5.3.24、★底部设置减震垫，后部加强不锈钢支架固定（与侧围连接）；

5.4	医用冰箱：医用冰箱1台，技术参数如下：

5.4.1.微电脑控制，数字温度显示，调整增量为1℃；

5.4.2.风冷系统，箱内温度波动范围±3℃，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2~8℃；

5.4.3.完善的报警系统，有声音蜂鸣报警及灯光闪烁报警功能，可实现超温报警、传感器报警、开门报警；

5.4.4.直流内风机，风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀；

5.4.5.多层搁架设计，可根据存物品的规格合理的调整间隙；

5.4.6.安全门锁设计，防止随意开启；

5.4.7.宽电压带，适合电压不稳定地区；

5.4.8.适合环境温度10℃~32℃，湿度60％以下地区使用；

5.4.9.功率≤84W；

5.4.10.箱内温度℃：2-8；

5.4.11.有效容积≥60L；

★5.5	安装：底部设置减震垫，底部进行固定。

- 三、服务要求

- （一）质保期

★1、验收合格并接车之日起整车质保期不少于1年，其中底盘质保期2年或行驶10万公里，两者有其中之一达到，即为质保期终止。质保期内非驾驶操作因素引起的故障、损坏均属免费质保范围。质保期内车辆部件损失严重确定无法修复的，须给予免费更换总成，并免费安装调试合格。

2、质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由中标人负责免费更换及维修。

3、质保期满后，应采购人要求，供应商应按优惠价格与采购人签订定期维修保养合同及提供采购人所需零配件。

4、质保期外提供精密检修服务，确保5年内物品配件的稳定供应。若发生故障，以报修电话或传真为准，中标人应在24小时内响应，尽快恢复物品的正常运行。

- （二）售后服务要求

1、货物必须是全新，免费送货上门，供货时提供完整的使用手册、维修资料、售后承诺及联系方式；免费安装调试，直至正常使用；配备 1-2名设备人员处理常见设备故障问题。

2、交货时投标人提供投标车辆底盘制造商（生产者）针对本项目的投标车辆的售后服务承诺函原件。

3、维修响应时间：投标人承诺中标后在扬州市必须不少于1家授权维修站，在接到采购人故障报修后，中标人需在0.3小时内响应，1小时内到达现场，8小时内提出解决方案，若因为中标人维修不及时，给采购人造成影响的，采购人有权追究其法律责任。

4、安装时，对终端用户进行培训，包含:操作说明、注意事项、日常保养、报警修复等。

5、装机1个月后，进行回访（实地或者电话），对操作中一出现的问题进行解读并再次培训。

- （三）签订合同时间、交货时间及地点

1、交货期：自合同签订起四十工作日内

2. 交货方式：由中标人负责办理运输，装卸，安装调试等，相关费用由中标人承担。采购人负责组织验收，检验不合格或不符合质量要求，中标人除无条件退货、返工外，还应承担采购人的一切损失。

3、交货地点：采购人指定地点（扬州市行政区域内）。

- 四、其他要求

1、投标报价为采购人指定地点的现场交货价，包括：

（1）报价应包括招标文件所确定招标范围全部内容的价格体现，应包括全部货物、辅助材料、安装、调试、验证、确认、人工、机械、运输、仓储、保险、运费、各种税费、保险、劳保、专利技术、技术支持与培训及质保期间等一切费用。请各响应单位认真考虑其各种风险，除合同另有规定之外，采购人不再另行支付。

★（2）中标人必须按采购人要求，协助采购人办理好车辆上牌和车辆入户等相关手续。

★（3）交货时如采购人要求在车体上喷漆添加文字或图标，中标人应按采购人要求喷上相应的文字或图标（费用包含在投标报价内）。

2、投标人必须按照招标文件要求对每台产品的各个参数指标作出实质性应答，任何偏差都必须列入偏离表中。中标后，中标人在合同中提出的任何偏差都不得超过此偏差表中明确提供设备的品牌、型号、规格和外形、尺寸、安装及一些必须说明的技术参数，同时明确生产厂家、型号规格等，并提供详细的技术参数及性能说明书。

3、货物由中标人运至采购人指定地点，验收交货前存放及保管概由中标人负责。产品材料的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

4、安装队伍必须加强管理，遵守现场的一切规章制度，文明施工，注意安全；安装期间，中标人必须服从采购人管理，且出现的一切安全事故均由中标人自行承担。货物进场须经采购人验货后才能安装；中标人安装人员、施工机械或在运输装卸途中对其他产品及邻近管线等造成损坏，应由中标人负责修复及承担一切费用；无论安装期间或退换过程中，中标人负责及时清理垃圾。

5、供货时间：中标后在接到采购人通知后 40工作日内供货安装完毕。中标人须按采购人需求，免费配送安装至指定地点，并免费提供安装调试服务。（提供承诺函原件）

6 、中标人在接到采购人通知后，需根据采购人要求及现场具体情况，拟定产品进场方案报采购人，征得采购人同意后方可安排产品进场。

7、中标人应自行办理为执行本招标文件规定义务而投入的机具产品，运输工具的财产保险和工人意外伤害保险及第三者责任险，货物运输险，包装物的保险及其他相关险种，保险费由中标人承担并支付，并包含在报价单中的货物综合报价之中，采购人将不再单独支付。

8、中标人免费对采购人技术人员进行操作、保养、维修等方面的培训，并且提供免费的技术咨询服务。

9、中标人所提供的产品应符合招标项目的技术要求，如出现品牌、型号及技术参数等不符合招标文件及响应文件的质量问题，采购人有权要求中标人免费更换使用，如供应商未在20日内完成更换且给采购人造成影响的，则采购人有权解除合同并要求赔偿。

10、采购人有权指定相关部门对所有供货产品进行抽样检测等，相关检测费用由采购人承担。如果检测不合格，相关检测费用由中标人承担，采购人有权拒绝签订合同或中止合同，退还其所有供货产品，相关损失由中标人自行承担。

11、质保期：医疗设备自采购人验收合格之日起2年，在免费质保期内需至少提供4次整机维护保养。质保期后，设备维修只收取配件成本费。（提供承诺函原件）

12、投标人须为客车整车制造企业或客车整车制造企业授权经销商为代理经销商的，投标时须提供医疗车整车制造企业授权（证明材料制造企业委托授权书加盖公章）

本项目核心产品：锂电池采血车

# 第五章 评标方法及评标标准

一、评标方法

本项目采用综合评分法，评委会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

二、小型和微型企业产品价格扣除及政府采购不诚信记录扣分评审

1、小微型企业价格扣除

（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》，并装订于投标文件中。

未提供《企业申明函》的，概不享用此政策。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业

[2011]300号）文件规定自行填写。

2、残疾人福利单位价格扣除

（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣

除后的价格参与评审。

（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库

〔2017〕141号）。
3、监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价

格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新

疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将

不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

[2014]68号）。
4、残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5、大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织并与小型、微型企业（残疾人福利单

位、监狱企业）组成联合体共同参加政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业（残

疾人福利单位、监狱企业）的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，给予联

合体2%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。 
6、联合体各方均为小型、微型企业（残疾人福利单位、监狱企业）的，联合体享受10%

价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
7、根据《江苏省政府采购供应商监督管理暂行办法》的规定，诚信记录分每减10分，

给予本项目总分值2%的扣分，扣分最多不超过本项目总分值6%。

三、评分标准

| 项 目 | 评 分 细 则 |
| --- | --- |
| 报价 （30分） | 以满足招标文件要求的最低投标报价为评标基准价，得满分30分，其他投标报价得分=（评标基准价/其他投标报价）×30×100%。 |
| 技术性能 （30分） | 根据投标文件中的技术偏离表对招标文件技术指标要求的响应状况综合打分（技术偏离表须加盖投标人公章）。（共30分） 根据招标文件所提供的技术参数及相关证明材料进行评审，完全满足或优于招标文件要求的，得分30分；标“★”号技术参数每有一项不满足扣3分，其他参数每有一项不满足扣1分；扣完为止。 未提供证明文件或未按要求提供证明文件者视为未满足招标要求。 |
| 综合实力 （8分） | 投标人所投标的车辆的制造商（生产者）具有①“IATF 16949 质量管理体系认证”得1 分②“ISO 9001质量管理体系认证”得 1 分，③工业和信息化部“工业企业质量标杆”证明的得2 分，④获得“中国工业大奖”证明的得2分；⑤具有“ISO 3834-2焊接质量体系认证”的得2分。满分8分（以上证书需提供复印件加盖投标人公章，原件现场备查）。 |
| 业绩 （10分） | 2018年1月1日至今（以签订合同时间为准）与本项目类似的采血车项目业绩，每有1个得2分，满分10分。（须提供合同复印件加盖投标人公章） |
| 安装调试、培训方案（10分） | 投标人能提供完整的项目安装及实施方案，包括但不限于实施计划、实施人员、实施步骤、保障措施、应急预案等，尤其是对安装、培训、售后维保等方案的合理性及条理性，实施计划详细、保障措施到位、应急预案完善等，方案切实可行、内容齐全且符合要求的得10分，方案内容基本可行的得6分，方案内容不全的得3分，不提供不得分。 |
| 售后服务 （12分） | 1、售后服务时间：承诺7*24小时，365天*5年全年无休服务的得2分，其他不得分（需投标人承诺加盖投标人公章）； 2、服务响应时间：承诺30 分钟响应，1小时内到现场得3分，其他不得分（需投标人承诺加盖投标人公章）；(满分3分) 3、承诺中标后在扬州设有服务站，且服务站必须具备主管部门颁发的维修资质，提供1个得2分，满分4分。 4、车辆制造企业符合CTEAS1001-2017《CTEAS售后服务体系完善程度认证评价规范》的，达到七星级标准得3分，五星级标准得2分。其它不得分。(满分3分) （以上证书或证明资料原件在评标时审验，投标文件与原件一致方可得分。） |

# 第六章 投标文件格式

投  标  文  件

项 目 名 称：扬州市中心血站锂电池采血车项目

编       号：YZZCG-2020109

投标人名称 ：

日      期 ：

评分索引表

| 评分项目 | 在投标文件中的页码位置 |
| --- | --- |

投标主要文件目录

一、资格性和符合性检查响应对照表

二、资信证明文件

三、开标一览表

四、投标配置与分项报价表

五、供货一览表

六、技术参数响应及偏离表

七、商务条款响应及偏离表

八、企业声明(小、微)

九、……

一、资格性和符合性检查响应对照表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 资格性和符合性检查响应内容 | 是否响应 （填是或者否） | 投标文件中的 页码位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 | 招标文件中的其他实质性要求 |  |  |

- 资信证明文件要求

1、符合政府采购法律法规规定的条件目录

（1）投标函(原件)

（2） 资格声明(原件)

（3） 若法定代表人参加投标的，须提供本人身份证复印件(原件备查)；若授权

代表参加的，须提供《法人授权书》原件和授权代表身份证复印件（原件备查）；

（4） 营业执照副本(复印件加盖投标人公章)

（5） 依法缴纳职工社会保障资金的证明材料(复印件加盖投标人公章)(税务、银行

或社会保险基金管理部门出具的近一个月缴纳职工社会保障资金的缴款凭证或缴款证明)

（6）投标人近三个月内任意一份依法纳税的缴款凭证(复印件加盖投标人公章)

（7） 与第（6）条相对应的纳税申报表或经会计师事务所审计的2018年度财务报告 (复印件加盖投标人公章)

（8）投标人参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）

备注：投标文件的正本和副本中均须提供上述资格证明文件。资格证明文件须清晰可辨，若有缺失或不清晰，将导致投标被拒绝且不允许在开标后补正。

2、采购人根据本项目要求规定的特定条件：投标人所投产品须具有“医疗车”专用车公告数据来源：（www.chinacar.com.cn）（证明材料加盖投标人公章）

3、非实质性资信证明文件目录

格式1 《联合体协议》（接受联合体供应商的项目招标文件中请加入此格式，其他项目不需加入此格式）

投标函格式

致：扬州市公共资源交易中心

根据贵方的YZZCG-2020109号招标文件，正式授权下述签字人_________________(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。

据此函，__________签字人兹宣布同意如下：

1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需货物与服务。

2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。

3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。

5.如果在开标后规定的投标有效期内撤回投标或中标后拒绝签订合同，我们的投标保证金可不予退还。

6.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

7.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。

8.与本投标有关的正式通讯地址为：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人开户行：

账 户：

行 号：

法定代表人或授权代表（签字）：

投标人名称（公章）：

日 期：________年____月____日

资 格 声 明

1、名称及其它情况：

（1）投标人名称：

（2）地址：                           	邮编：

电话：                                 传真：

（3）成立和/或注册日期：

（4）法定代表人：

（5）实收资本：

（6）近期资产负债表：（到20  年12月31日）

<1> 固定资产：

<2> 流动资金：

<3> 长期负债：

<4> 短期负债：

2、近三年同类投标货物和服务的主要销售业绩（无有效联系人、联系方式和合同复印件的视为未填报本项目）：

| 甲方名称、联系人、联系方式 | 项 目 名 称 |
| --- | --- |

3、本次招标要求的其他资格文件以及投标人认为需要声明的其他情况：

兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件，如有虚假，自愿丧失中标资格，一年内退出扬州政府采购市场。

投标人公章：

法定代表人或授权代表签字：

日期：    年    月    日

（注：资格声明为格式文件,请勿修改，否则将导致投标文件无效。）

法人授权书

本授权书声明：________________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就YZZCG-2020109号扬州市中心血站锂电池采血车项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

被授权人签字：_____________________         __

联系电话（手机）：

单位名称：____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

地址：

日期：

被授权人身份证复印件：

参加本次政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

法定代表人或授权代表签字：_______________________

日期：______年    月    日

格式一 联合体协议

（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：

1、我们自愿组成联合体，参加扬州市公共资源交易中心组织的采购编号为YZZCG-2020109（项目全称）扬州市中心血站锂电池采血车项目的政府采购活动。

2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：

注：（1）联合体中各供应商均须加盖单位公章，并由法定代表人或授权代表签字。

三、开标一览表

投标人全称（加盖公章）：

项目名称：扬州市中心血站锂电池采血车项目

项目编号：YZZCG-2020109

分 包 号：

| 投标货物名称 | 投标总报价 |
| --- | --- |
|  | 大写： 小写： （人民币） |
| 主要货物制造商及产地 |  |

日期：     年   月   日

填写说明：

1、开标一览表必须单独密封在信封中，在投标截止时间前与投标文件分别递交，否则视为无效投标。

2、开标一览表必须加盖投标人公章（复印件无效）。

3、如有分包，投标人投任何一个包的标的，都需单独填写开标一览表。

四、投标产品配置及分项报价表

投标人全称（加盖公章）：

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物名称及规格、型号 | 数量 | 单价 | 总价 |
| 合计 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

五、供货一览表

投标人全称（加盖公章）：

| 货物名称 | 型 号 | 产地 | 数量 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

六、技术参数响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

注：1、按照基本技术要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

七、商务条款响应及偏离表

投标人全称（加盖公章）：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期 |  |  |  |
| 售后技术服务要求 |  |  |  |
| 交货时间 | 合同签订后 天内 |  |  |
| 交货方式 |  |  |  |
| 交货地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 投标货币 |  |  |  |
| 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |

法定代表人或授权代表签字：

企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定，本公司为       (请填写：小型、微型)企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准，本公司为         (请填写：小型、微型)企业。

2、本公司参加扬州市公共资源交易中心采购编号为   的  项目政府采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    (请填写：小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、本公司在本次政府采购活动中提供的小微型企业产品报价合计为人民币（大写）    圆整（￥：     ）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日  期：

注：供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。